**Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» - 2η Διαβούλευση για προμήθεια «ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ»**

Όνομα: **SYN INNOVATION LABORATORIES ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Email: e.thanou@syn-lab.gr Δημοσιεύθηκε: 05-06-2024

Άρθρο: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 2ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ»

ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙ. ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ, Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΟYΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Κύριοι,

Σας υποβάλλουμε, εγγράφως , ως νόμιμοι αντιπρόσωποι των προϊόντων εντερικής σίτισης της εταιρείας Nestle, τη συμμετοχή μας στην B’ διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των διαλυμάτων εντερικής διατροφής.

Αναλυτικά :

Α. Πολυμερή Διαλύματα εντερικής σίτισης μέσω σωλήνων & στομίων :

• Για τα είδη A 4 & Α10,

Δεδομένου ότι για την ημερήσια κάλυψη ενός ασθενούς χρειάζεται , τουλάχιστον, 1000ml σκευάσματος (ως αποκλειστική σίτιση), και σύμφωνα με τις οδηγίες του ESPEN Consensus Fibre Recommendations (Grade A), ένας ασθενής χρειάζεται 22g/L διαλυτή φυτική ίνα, προτείνουμε, λοιπόν, στις τεχνικές προδιαγραφές (για τα 2 αναφερόμενα είδη), η ποσότητα των διαλυτών φυτικών ινών να είναι ≥ 2g/100ml.

• Για το είδος Α14,

Στην κατηγορία για διαβητικούς, προτείνουμε να υπάρχει και μια κατηγορία με 100% διαλυτή φυτική ίνα με ποσότητα ≥ 2g/100ml ( Grade A - The ESPEN Consensus Fibre Recommendations), η οποία ρυθμίζει με επιτυχία το Επίπεδο της γλυκόζης & λιπιδίων συγκριτικά με σκευάσματα τα οποία περιέχουν μείγμα φυτικών ινών.

Στην διάθεσή σας, για όποια περαιτέρω διευκρίνηση που αφορά στα προϊόντα εντερικής σίτισης της Nestle που η εταιρεία μας εκπροσωπεί στην Ελλάδα ως αποκλειστική αντιπρόσωπος.

SYN INNOVATION LABORATORIES

Όνομα: **Α.ΠΟΛΥΔΕΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - "APNUTRIHOME"** Email: info@apnutrihome.gr Δημοσιεύθηκε:04-06-2024

Άρθρο: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 2ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ»

Γλυκά Νερά , 4 Ιουνίου 2024

Προς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

TMHMA: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. ΚΟΥΛΕΡΗ

ΑΡ. ΤΗΛ : 2103501545

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ» (ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) CPV: 33692300-0.

 ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 2024DIAB28424 - ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : 05-06-2024

Αξιότιμοι κύριοι,

Στις τεχνικές προδιαγραφές των εντερικών τροφών θα θέλαμε να γίνουν εάν είναι εφικτό να ενταχθούν οι παρακάτω τροποποιήσεις στους παρακάτω Α/Α:

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΣΤΟΜΙΩΝ

Α2: Πρωτεΐνες 15-35% & Οσμωτικότητα: ≤ 320

Α4: Οσμωτικότητα: ≤ 350

Α12: Πρωτεΐνες : ≥ 17-20

Γ. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ

Γ2: Πρωτεΐνες : ≥ 17% & τα ml της συσκευασίας να είναι ως και 330ml

Γ13:Κύπελλο ή ασκός 100-175gr

Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

Δ6: Συσκευασία ως 400g

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Με εκτίμηση

Α. ΠΟΛΥΔΕΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε "APNUTRIHOME"

Όνομα: **MEDICARE HELLAS A.E.** Email info@medicare-hellas.gr Δημοσιεύθηκε:04-06-2024

Άρθρο: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 2ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ»

Χαλάνδρι, 4 Ιουνίου 2024

Προς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

TMHMA: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. ΚΟΥΛΕΡΗ

ΑΡ. ΤΗΛ : 2103501545

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ» (ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) CPV: 33692300-0.

 ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 2024DIAB28424 - ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : 05-06-2024

Αξιότιμοι κύριοι,

Σχετικά με την διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τα είδη «ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ» (ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) , η οποία και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα σας, επιτρέψτε μας να κάνουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης και της Διαφάνειας κατά την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών διότι συμπληρώνουν τις υπάρχουσες συμβατικές τεχνολογίες και ποιότητες υλικών με νέες, σύγχρονες τεχνικές αλλά και τεχνολογίες οι οποίες προσφέρουν στους ασθενείς καλύτερη ποιότητα ζωής, μεγαλύτερο προσδόκιμο και καθιστούν το σύστημα υγείας αποδοτικότερο καθότι ο χρόνος παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο μειώνεται ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται μικρότερη απασχόληση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

Στην υπό διαμόρφωση λίστα τεχνικών προδιαγραφών σας έχουμε να προτείνουμε τα κάτωθι:

Πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία ειδών Α/Α Ε1 ΚΑΙ Ε2:

Προδιαγραφές συσκευών χορήγησης διαλυμάτων τεχνικής εντερικής σίτισης μέσω αντλίας και μέσω βαρύτητας

Επειδή η προδιαγραφή είναι μερικώς ελλιπής και απουσιάζουν κάποια σημαντικά τεχνικά χαρακτηριστικά των ζητούμενων ειδών καθώς και βασικά χαρακτηριστικά των συνοδών αντλιών, που θα προσδώσουν στο προϊόν ποιότητα και θα παρέχουν ασφάλεια για τον ασθενή πιστεύουμε ότι η ανωτέρω προδιαγραφή πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:

ΣΕΤ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗ

1. Με διπλό σετ χορήγησης εντερικής ∆διατροφής και ενυδάτωσης.

2. Το σετ να αποτελείται από γραμμή εντερικής διατροφής χωρητικότητας τουλάχιστον 1600ml με άκρο enfit κατάλληλο για σύνδεση σε όλες τις συσκευασίες χορήγησης ( ασκός η φιάλη ) και σε παράλληλη σύνδεση ένα σάκο χορήγησης ύδατος χωρητικότητας τουλάχιστον 1000 ml.

 3. Να έχει τη ∆δυνατότητα προγραμματισμένης έκλυσης της γραμμής χορήγησης της τροφής ξεκινώντας από το άνω άκρο του σωλήνα.

4. Να φέρει θύρα enfit για τη χορήγηση φαρμάκων στο απώτερο άκρο.

5. Το υλικό να είναι κατασκευασμένο από pvc, να είναι απαλλαγμένο από φθαλικά άλατα ( dehp-free ) και να είναι αποστειρωμένο.

6. Τo σετ να συνοδεύεται από 2 συνδετικά (φαρμάκου και σίτισης) με άκρα enfit και να συμμορφώνονται απόλυτα με το ISO 80369-3.

7. Η συσκευασία να φέρει εκτύπωση ονομασίας και περιγραφή προϊόντος στα ελληνικά, αναλυτικό εικονίδιο των οδηγιών εγκατάστασης της γραμμής σίτισης, τον οίκο και εργοστάσιο κατασκευής, μέθοδο αποστείρωσης, οδηγίες φύλαξης, πιστοποιητικό CE, κωδικό είδους, αριθμό παρτίδας (lot), ημερομηνία λήξης.

8. Επί ποινή απόρριψης, να προσκομιστεί δείγμα, τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστή, prospectus καθώς και όλα τα πιστοποιητικά του προϊόντος για την διασφάλιση πληρότητας των ευρωπαϊκών και διεθνών ιατρικών προτύπων.

 9. Να συνοδεύεται ως συνοδός εξοπλισμός από ….. (να αναφέρεται ο αριθμός αντλιών που χρειάζεται το κάθε τμήμα) αντλίες χορήγησης εντερικής ∆διατροφής με δυνατότητα προγραμματισμένης έκλυσης της γραμμής χορήγησης της διατροφής για αποφυγή απόφραξης αυτής οι οποίες θα πληρούν τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

1. Είναι καινούργιες, αμεταχείριστες, άθικτες στην συσκευασία τους, έτοιμες προς χρήση.

2. Να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας μέσω προγραμματισμού για συνεχόμενη, διακοπτόμενη/διαλείπουσα, προσαρμογή bolus καθώς και μέγιστου bolus χορήγηση εντερικής σίτισης. Επίσης σε περίπτωση επιλογής, να υπάρχει δυνατότητα παροχής έκπλυσης της γραμμής ή προγραμματισμού ενυδάτωσης του ασθενή.

3. Διαθέτουν απλό, εύχρηστο μενού στον προγραμματισμό τους, φέρουν μεγάλη, ευκρινή και φωτιζόμενη οθόνη αφής η οποία διαθέτει και νυχτερινή λειτουργία με ρυθμιζόμενη έντασης φωτός καθώς και οπτικοαστικά alarm για διάφορες λειτουργίες με ρύθμιση εντασης του ήχου.

4. Διαθέτουν μενού στα Ελληνικά, με εικονίδια και σύμβολα εμφάνισης όλων των παραμέτρων προγραμματισμού καθώς και εμφάνιση ροής/όγκου και υπολοίπων που θα επιλεχθούν.

5. Έχουν δυνατότητα στερέωσης σε στατό με ειδικό, μεταλλικό, ανθεκτικό συνδετικό για την υψηλή σταθερότητα της αντλίας.

6. Διαθέτουν ευρύ φάσμα ρυθμίσεων για τον ρυθμό σίτισης, αναλυτικά:

• Επιλογή ρύθμισης για συνεχόμενη ή διαλείπουσα σίτιση, χορήγηση bolus με προγραμματισμό ώρας

• Επιλογή ρυθμού χορήγησης σίτισης ml/ώρα, προγραμματισμός από το 1 εώς το 400 ml/ώρα με διαβάθμιση του 1ml

• Επιλογή όγκου προς χορήγηση για σίτιση, προγραμματισμός από το 1 έως τα 3000ml με διαβάθμιση του 1ml

• Δυνατότητα ένδειξης συνόλου χορηγηθέντων ml σίτισης, χορηγηθέντων bolus κάθε πόσες ώρες με προγραμματισμό διαστήματος ωρών μεταξύ των bolus

7. Έχουν δυνατότητα αυτόματης πλήρωσης με εμφάνιση εικονιδίου μπάρας στην οθόνη.

8. Έχουν δυνατότητα αυτόματης εξαέρωσης και αφαίρεσης φυσαλίδων της συσκευής χορήγησης.

9. Έχουν την δυνατότητα χρήσης με σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο ρεύματος καθώς και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία σε πλήρη φόρτιση θα παράσχει 15 ώρες εφεδρικής τροφοδοσίας ρεύματος στα 125ml/ώρα.

10. διαθέτουν τους εξής οπτικούς και ηχητικούς συναγερμούς για:

- απόφραξη του καθετήρα ή της συσκευής χορήγησης

- κενό περιέκτη

- ανίχνευση αέρα στη γραμμή χορήγησης

- λειτουργία με μπαταρία

- χαμηλή στάθμη μπαταρίας

- ολοκλήρωση της χορήγησης του προεπιλεγμένου όγκου διαλύματος

- μη ορθή τοποθέτηση της γραμμής χορήγησης.

11. Διαθέτουν σε περίπτωση διακοπής της χορήγησης του διαλύματος τη δυνατότητα να μένει ο σωλήνας ανοικτός μέσω της ειδικής λειτουργίας ΚΤΟ με προγραμματισμό από 5 έως 240 λεπτά με διαβάθμιση 5 λεπτών

12. Σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας, η προμηθεύτρια εταιρεία θα παρέχει για τις ανάγκες εντερικής σίτισης των ασθενών, ……. (αναφέρεται ο αριθμός αντλιών) ηλεκτρονικές αντλίες σίτισης σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

13. Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργία των παρεχόμενων αντλιών, η προμηθεύτρια εταιρεία θα είναι υπεύθυνη για την άμεση αντικατάσταση εντός 24 ωρών από την αναγγελία της βλάβης με καινούργια, αμεταχείριστη συσκευή καθώς και την δωρεάν συντήρηση και εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου.

14. Επί ποινή απόρριψης, να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση, τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή, prospectus, πιστοποιητικά του προϊόντος και της κατασκευάστριας εταιρείας.

Με βάση την διεθνή βιβλιογραφία τα οφέλη της ενυδάτωσης για τους ασθενείς που σιτίζονται μέσω αντλιών είναι αδιαμφησβήτητα. Η διαδικασία χορήγησης υγρών στην συγκεκριμένη ομάδα πραγματοποιείται ήδη με πρακτική και όχι μηχανική εφαρμογή

Προτείνουμε λοιπόν να τροποποιηθεί η προδιαγραφή από: «συσκευές χορήγησης διαλυμάτων τεχνικής εντερικής σίτισης μέσω αντλίας και μέσω βαρύτητας» σε:

«ΣΕΤ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗ» ώστε να λαμβάνει ο ασθενής και όλα τα οφέλη της ενυδάτωσης μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας.

Με την βεβαιότητα ότι θα λάβετε υπόψη σας τις ανωτέρω παρατηρήσεις/επισημάνσεις μας, αναμένουμε τις σχετικές προσθήκες στον Πίνακα των ειδών «ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ» (ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) η εταιρεία μας να δύναται να συμμετάσχει επί ίσοις όροις όποτε προκηρυχθεί διαγωνιστική διαδικασία.

Βρισκόμαστε στην διάθεση σας για όποια επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση απαιτηθεί.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Με εκτίμηση,

MEDICARE HELLAS AE